美格电气  www.meigedianqi.com                                                MAX-XT产品单


MAX-XT泵吸式四合一气体检测仪   
	  MAX-XT 泵吸式四合一气体检测仪属内置泵吸式多气体检测仪，坚固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地监测最多四种有毒气体，它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来

	 防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器，以适合您的应用。采用新的智能泵技术后，进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。最大程度降低泵阻塞的机率，并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。

	[image: image1.jpg],H.J
ki)





	单一 检测：可燃气体
二合一    检测：可燃气体和氧气(或硫化氢和一氧化碳)
三合一    检测：可燃气体、氧气、硫化氢(或可燃气体、氧气、一氧化碳)
四合一    检测：硫化氢、一氧化碳、可燃气体和氧气

	技术资料：

    一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术
 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测
 多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
配有标准的数据记录和事件记录功能
单按钮操作，简单易用
采用 Smart Sample 泵技术，采样结果更精确
小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用
大小5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米
重量11.1 盎司 / 316 克
温度- 4 至 122oF / -20 至 50oC
湿度10% 至 -100% 相对湿度(非冷凝)
报警- 视觉、振动、声音 (95dB)
- 低限、高限、STELTWAOL(超限)、电量不足、泵
测试
视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、
电池电量不足时、泵和电路故障时(不间断)发出警报
电池的标准
使用寿命
13 小时 @ 32oF / 0oC
10 小时 @ -4oF / -20oC
6 小时即可充满电
泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本
用户选项
提示音 过期时强制校准
保险(传感器)锁 传感器配置
锁定警报 检测仪标识
安全显示模式 低限警报确认
校准红外锁 语言选项 (5)
选择位置 设置自定义启动消息
强制粘连测试 提示间隔
过期时强制冲击测试 数据记录间隔
等级EMI / RFI：符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC
IP66 / 67
认证与许可
Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
IECEx: Ga Ex ia IIC T4
ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4



中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

