美格电气  www.meigedianqi.com                                                GAXT产品单


 GAXT单一气体检测仪   
	GAXT系列防水型单一气体检测仪是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备IP66/67高度防水性能，经得起恶劣环境的考验，可以广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。

	　◆ IP66/67高度防水、防尘设计（可抵御喷射的水和极细的灰尘） 
　　◆ 高对比度的液晶显示屏连续实时显示气体的积聚浓度 
　　◆ 拥有声、光、震动三重报警系统，报警明显，不易忽略 
　　◆ 开机后，全功能自检传感器、电路和电池完整性，声音或视频报警 
　　◆ UL认证符合美国和加拿大的本质安全认证；并有ATEX标志
	[image: image1.jpg]




	技术指标

	壳体
	高强度塑料

	尺寸
	95mm（长）x 50mm（宽）x 28mm（高）

	重量
	0.082 kg

	传感器
	插入式电化学传感器（带温度补偿）

	报警指示
	四种低、高、TWA和STEL报警级别
光报警：2个闪烁红色LED及LCD闪烁报警
声报警：距离检测器（在10英尺）（0.25m处）可输出高达95分贝的可变脉冲双嘟音

	量程
	见附表

	电池类型
	内置高容量电池，两年电池寿命

	传输方法
	通过红外线接到Pc机的USB端口进行传输

	防暴等级
	UL Class 1,Div .1 Group A,B,C,D                     CENELEC EEX ia IIC

	
	(本质安全) Class 1 Zone 0,Gr.IIC                      CE


产品型号表

	订货型号
	气体
	量程
	报警设置

	
	
	
	TWA报警
	STEL报警
	低报警
	高报警

	GAXT-H
	H2S
	0-100ppm
	10ppm
	15ppm
	10ppm
	15ppm

	GAXT-S
	SO2
	0-100ppm
	2ppm
	5ppm
	2ppm
	5ppm

	GAXT-Z
	HCN
	0-30.0ppm
	4.7ppm
	10.0ppm
	4.7ppm
	10.0ppm

	GAXT-M
	CO
	0-999ppm
	35ppm
	200ppm
	35ppm
	200ppm

	GAXT-C
	CL2
	0-50.0ppm
	0.5ppm
	1.0ppm
	0.5ppm
	1.0ppm

	GAXT-D
	NO2
	0-99.9ppm
	2.0ppm
	5.0ppm
	2.0ppm
	5.0ppm

	GAXT-A
	NH3
	0-100ppm
	25ppm
	35ppm
	25ppm
	50ppm

	GAXT-P
	PH3
	0-5.0ppm
	0.3ppm
	1.0ppm
	0.3ppm
	1.0ppm

	GAXT-E
	GTO
	0-100ppm
	1ppm
	5ppm
	1ppm
	5ppm

	GAXT-V
	CLO2
	0-1ppm
	0.1ppm
	0.3ppm
	0.1ppm
	0.3ppm

	GAXT-G
	O3
	0-1ppm
	0.1ppm
	0.1ppm
	0.1ppm
	0.2ppm

	GAXT-N
	NO
	0-250ppm
	25ppm
	50ppm
	25ppm
	50ppm

	GAXT-X
	O2
	0-30.0%
	不适用
	不适用
	19.5%
	22.5%


[image: image2.jpg]



中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

