美格电气  www.meigedianqi.com                                              GNL2100产品单


	 GNL-2100系列便携氧氮分析仪        

	  GNL-2100系列便携氧氮分析仪采用当今世界先进的离子流传感器与单片机相结合的新型智能化检测仪表，%N2显示（N2%=100-O2%）,广泛用于空分制氮、化肥、石油化工以及生物发酵等工业生产过程中氧含量的检测。

 产品特点：

◆进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响应速度快

◆N2 、O2两种显示供用户选择

◆可选抽气泵

◆高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影


	[image: image1.jpg]




	技术特点：

显示器：        126×64显示器

测量范围：      0～10/100/1000ppm,1%O2

传感器原理：    离子流氧传感器

测量方式：      气体通入式或对流扩散式

气体流速：      200～300ml/min   

测量精度：      ≤±5%F.S（10～100ppm）

                ≤±2%F.S（0～2%）

                ≤±1.5%F.S（ 0～21%）

响应时间：      <20s

环境温度：      -10～50℃
环境湿度：      <80%RH

稳定性：        <±1%.FS (168h)

模拟输出：      可编程4-20mA电流输出（可选）

供电电源：     （220±10%）V AC，50/60Hz，功耗小于6VA

使用寿命：      传感器25000小时，分析仪50000小时。

外形尺寸：      243mm×176mm×85mm（ L×W×D）


型号说明：

	序号
	型号
	测试范围

	1
	GNL-2100-30
	21.0%～1000ppm  O2

	2
	GNL-2100-40
	21.0%～100ppm  O2

	3
	GNL-2100-5O
	21.0%～10ppm   O2

	4
	GNL-2100-3N
	79.0%～99.9%  N2

	5
	GNL-2100-4N
	79.0%～99.99%  N2

	6
	GNL-2100-5N
	79.0%～99.999% N2


订货须知（用户订货时请注明）

仪器测量范围

被测气体压力：正压、微压或负压

被测气体主要成份、杂质、硫化物

中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


