美格电气  www.meigedianqi.com                                              MG-EX产品单


	 MG-EX系列在线防爆氢量分析仪             

	  MG-Ex系列在线防爆型氢量分析仪是采用热导气体传感器或电化学与单片机处理技术相结合研制而成的混合气体中氢含量的在线检测仪器。     
    采用128*64LCD液晶显示器，装入完全隔离满足防爆要求的防爆箱体中，适用于危险场所中氢气浓度检测
应用领域：
    石油化工、冶金、电力、生物发酵和空分等行业，混合气体中氢含量的非防爆在线分析或氨分解制氢的氢含量非防爆在线分析；

	[image: image1.jpg]




	仪器特点：
    采用进口热导传感器,寿命长、灵敏度高、响应速度快
    自带精密过滤器，大大提高传感器使用寿命
    上下限控制点可在全量程范围内任意设置 
    数据备份、数据恢复功能
    标准4-20m A或0-5V输出
    标准RS232/RS485通信
    全中文操作菜单（英文定做）

	技术参数：
    测量范围：0-2000/99.99%PPm
    分 辨 率：1ppm/0.01%
    精    度：≤±2%F.S
    稳 定 性：零点漂移：±1.5%F.S/30d
              量程漂移：±1.5%F.S/30d
    样气流量：400±50mL/min 
    样气压力：0.1Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
    输出信号：4～20mA或0～5VDC可选
    触点容量：24VDC，5A
    工作环境：温度：－5℃～＋45℃
             湿度：≤90%RH
    外形尺寸：常规:325(宽)×600(高)×400(深)                    
    重量：约55kg


[image: image2.jpg]



中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


