美格电气  www.meigedianqi.com                                               MG04产品单


M40四合一气体检测仪 
	   英思科M40四合一气体检测仪，该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2，CO，H2S及可燃气体 极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性符合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以有防止意外性关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人监测仪的理想之选。 除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示，75小时数据记录及背夹。可选气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到50英尺。

	性能特点
·监测 1-4 种气体 (O2、H2S、CO、LEL)
·75 小时数据记录能力
·峰峰值/保持读数
·M•Cal™ 校准站兼容


	[image: image1.jpg]





 技术参数
	外壳: 
	高强度，耐冲击复合材料 - 抗射频干扰（RFI）及电磁干扰（EMI）

	外形尺寸: 
	10.9cm x 6.22cm x 3.48cm

	重量: 
	244克；326克（带泵）

	传感器配置: 
	M40有1、2、3或4气体配置可选，
包括氧气、硫化氢、一氧化碳（电化学传感器）
及可燃气/碳氢化合物（催化燃烧式传感器）

	量程: 
	气体
	符号
	测量范围
	分辨率

	
	一氧化碳
	CO
	0-999ppm
	1 ppm

	
	硫化氢
	H2S
	0-500ppm
	1 ppm

	
	氧
	O2
	0-30%Vol
	0.1%

	
	可燃气体
	LEL
	0-100%LEL
	1%

	
	M40具有爆炸下限超量程保护功能

	电源:
	可充电式锂离子电池

	运行时间: 
	18小时 - 仪器(无报警)
12小时 - 仪器带泵(无报警)

	显示器: 
	大字体、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度

	报警装置: 
	振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。
高/低浓度报警、短期暴露极限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。
与SP40型泵（选配）配合使用时还提供流量报警指示器

	数据记录: 
	可记录长达75小时的数据

	温度范围: 
	-20º ~50ºC

	湿度范围: 
	15~95% RH(常规)，0~99% RH(间歇)(非冷凝)

	防护等级: 
	IP65

	认证: 
	UL实验室(UL)- 1级，I 类，A、B、C、D组；T4
加拿大标准协会(CSA)- 1级，I 类，A、B、C、D组；T4
Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4
澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4中国计量、防爆认证


	性能 
	优点 

	体积小，重量轻，耐用的ABS机壳
	紧凑的机身同样提供可靠性能，不给用户增加任何重量负担。该设备重244克，可持在掌心内，或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护，不受撞击或跌落而造成的损坏

	锂离子电池组 
	提供更长的运行时间，带泵或不带泵均可。可在设备内直接进行快速充电

	标准数据记录功能 
	内存可记录长达75小时的数据记录，用于存档

	快速校准
	同时校准所有传感器，节省时间。与标准校准程序相比，该设备可减少每次校准所需气量，从而节约成本

	图形式液晶显示器 
	液晶显示器显示所有被监测气体的实时读数。图形式操作图标显示电池充电状态、传感器丢失情况及其他相关数据

	振动报警 
	额外的告警功能可就嘈杂环境中报警，向用户发出提示

	视觉及听觉报警 
	明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供保护


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

