美格电气  www.meigedianqi.com                                                CYH30产品单


CYH30矿用氧气气体检测仪   (矿用)
	CYH30氧气测定器(以下简称仪器)，是一种可连续检测氧气气体浓度的本质安全型检测报警设备。

	仪器采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用优质气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微机控制，操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用超高亮LED数码管显示，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。仪器外壳采用高强度工程塑料、复合防滑橡胶精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。                       本产品经国家指定的法定权威机构审查及检验执行标准编号：Q/ZCM013－2008 《CYH30氧气测定器》
	[image: image1.jpg]




	1.2 主要用途及使用范围

    1.2.1主要用途

        主要用于氧气检测和超限报警。

    1.2.2适用范围

        适用于煤矿井下或地下管道、隧道等地下工程氧气的检测。

    1.2.3 适用人员

        适用于专业技术人员、操作人员、领导等所有作业人员。

    1.3 产品名称及型号

        产品名称：氧气测定器；

        产品型号：CYH30。

    1.5 适用环境条件：

        a．温度：0~40℃。

        b．相对湿度：≤98%RH（25℃）。

        c．大气压力：86~110kPa。

        d．具有甲烷、煤尘等爆炸性混合物的井下。
1.6 安全特征

        防爆型式：矿用本质安全型。

        防爆标志：ExibⅠ。

	2 技术特性

    2.1 主要功能

        仪器采用先进的超低功耗微控制器

        超高亮LED显示 

        可设置调整报警点

        标定浓度值可调，方便用户标定

        电池欠压提示及自动关机

        可更换的模块化传感器

        智能校准功能，减小测量误差

        声、光报警，吸引注意力

        开机自检功能

        密码管理功能，重要操作需密码验证，有效防止误操作

        本质安全型仪器

	2.2 技术指标

        测量范围：0～30% O2

        高报警点：22%～24% O2连续可调（出厂设置23.5% O2）

        低报警点：5%～20% O2连续可调（出厂设置18.0%O2）

        基本误差：不大于测量范围的±3.0％

        响应时间：T<20s

        指示方式：LED显示实时数据及系统状态

        发光二极管和声音用于报警及欠压等指示

        仪器的本安电源：

        型号：SPIC 084348型

        容量：1500mAh单节锂电池

        最高开路电压U0：4.2V

        最大短路电流I0：2.5A

        额定工作电压：3.7V

        额定工作电流：≤30mA

        电池组用环氧树脂整体封装，厚度不低于1mm，内部加有过压、过流及欠压保护

        充电时间：4h～8h

        传感器寿命：2年

        防护等级：IP54 

        防爆标志：ExibⅠ
        重 量：约130g（含电池）

        外观尺寸：100mm×60mm×32mm

	


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


