美格电气  www.meigedianqi.com                                              JCB-C01A产品单


JCB-C01A矿用甲烷气体检测仪   (矿用)
	JVCB-C01A型便携式甲烷检测报警仪是采用热催化敏感元件，单片机智能控制、带四位数码管显示的矿用本安兼隔爆型检测报警设备。适用于具有甲烷、煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下环境。

	与其它同类产品相比有以下特点：稳定可靠智能化程度高；仪器设置与操作都十分方便，可用键盘调整仪器零点、灵敏度、报警点。报警仪采用自然扩散方式检测气体，敏感元件具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微机控制，操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用超高亮LED数码管显示，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手，更便于您移动使用。   JCB-C01A型报警仪外壳采用高强度工程塑料、复合防滑橡胶精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。
	[image: image1.jpg]




	本产品经国家指定的法定权威机构审查及检验 执行标准编号：Q/ZCM001-2006 《JCB-C01A型便携式甲烷检测报警仪》 

	主要用途及使用范围
1.2.1主要用途

        主要用于煤矿井下的甲烷检测和超限报警。

    1.2.2适用范围

        适用于煤矿井下（Ⅰ类爆炸性气体环境）掘进和回采工作面以及运输巷道；也适用于其它矿井和隧道等地下工程。

    1.2.3 适用人员

        适用于专业技术人员、操作人员、领导等所有作业人员。

    产品名称及型号

        a) 产品名称：便携式甲烷检测报警仪；

        b) 产品型号：JCB-C01A

    适用环境条件

        a．温度：0~40℃。

        b．相对湿度：≤85%（25℃）。

        c．大气压力：80~110kPa。

        d．风速：0~8m/s。

        e．具有甲烷等爆炸性混合物的井下。

    安全特征

        a) 防爆型式：矿用本安兼隔爆型

        b) 防爆标志：ExibdⅠ

	技术特性   
仪器采用先进的超低功耗微控制器              超高亮LED显示 

        可设置调整报警点                           标定浓度值可调，方便用户标定

        可燃气体传感器高浓度保护功能               可燃气体传感器故障自检

        电池欠压提示                               可更换的模块化传感器  

        自动校准功能，减小测量误差                 声、光报警，吸引注意力

        开机自检功能                         密码管理功能，重要操作需密码验证，有效防止误操作

	技术指标

        测量范围：0～4.00% CH4            报 警 点：0.5～2.00% CH4 可调，出厂设定：1.00% CH4 

        基本误差：0.00～1.00 ±0.10% CH4    1.00～3.00 真值的±10%

        3.00～4.00 ±0.30% CH4               响应时间：T≤20s

         发光二极管和声音报警、故障及欠压   指示方式：LED显示实时数据及系统状态

工作环境：温度 0℃～40℃；          湿度≤85%RH（25℃） 

具有甲烷等爆炸性混合物的井下。      大气压力：80~110kPa
        工作电流：≤160mA                   工作电压：DC3.6V
        电池型号：LP1083448 单节锂电池     电池容量：1500mAh
最高输出电压U0：4.2V               最大输出电流I0：4.5A
       充电时间: 4h～8h                     传感器寿命: 1年       

        防爆型式：矿用本安兼隔爆型          防护等级：IP54标 志：ExibdⅠ
       外观尺寸:100mm×60mm×32mm          重 量:约130g（包含电池）


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


