美格电气  www.meigedianqi.com                                                MG02-S产品单

         MG02-S系列智能数显氯甲烷检测变送器  

    MG02-S系列智能氯甲烷气体检测变送器是将现场监测到的气体浓度转换成标准 4-20mA电流信号、在线免停车数字自由组态、适合工厂应用的LED现场显示、传感器更换即插即用、完全国际标准智能化的三线制智能有毒有害气体变送器。
    MG02-S系列智能氯甲烷气体检测变送器具有性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、 测量气体种类齐全等特点，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性稳定运行和测量气体种类多样化的要求；已广泛应用于石油、化工、冶金、 炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。
本产品经国家指定的法定权威机关审查及检验
性能特点：
◆ 标准三线制4-20mA电流信号输出，兼容现有报警控制单元或DCS(分散控制系统) 
◆  适合工厂应用的LED现场显示（可选液晶显示）
◆ 传感器故障自动识别并现场显示，同时输出相应故障电流信号 
◆ -30～+60℃温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性 
◆ 标准三按键实现单人单点现场维护 
◆  现场两级光报警，继电器输出（外接声光报警器或驱动排风等外设设备)

主要技术参数：

◆  检测气体：氯甲烷（一氯甲烷  三氯甲烷 四氯甲烷）
◆  量程：0-20ppm  50ppm
◆  传感器原理：电化学原理
◆  分辨率：0. 1ppm
◆  精确度：±3%F.S

◆  响应时间：≤20 秒
◆  温度范围：-20 - +50℃
◆  湿度范围：15% - 95% RH (非凝结)

◆  报警点设置： (用户可自行设定)

◆  输出信号：4～20mA标准信号两线制输出（可燃气为三线制）总线制485输出
◆  传输电缆：二芯屏蔽电缆（可燃气用三芯屏蔽电缆），截面2×1.5mm2，外径￠10mm

◆  传输距离：≤1000m

◆  工作电压：16～30VDC

◆  显示模式：LED数码管显示（可选液晶显示）

◆  可燃气为120mA，其它≤50 mA

◆  壳体：压铸铝壳体

◆  进线口：不锈钢防爆防水接头（锁线径8mm）
◆  仪器尺寸：160mm（长）x 120mm（宽）x 85mm（高）

◆  仪器净重：0.763Kg  

◆  安装方式：壁挂式，管装式

◆  防爆等级：Exd IICT6(隔爆应用)；ExiaIICT4(本安应用)

◆  防护等级：IP66

◆  外观及颜色变化不另行通知，其他更详细说明，详见说明书

检测气体选型表 
	产品名称
	被测气体
	测量范围
	一级报警点
	二级报警点
	分辨率
	响应时间

	MG02-S-CO
	CO 
	0-1000PPm 
	50ppm
	150ppm
	1PPm
	≤20 秒

	MG02-S-EX
	EX
	0-100%LEL
	25%LEL
	50%LEL
	1%
	≤30 秒

	MG02-S-O2
	O2 
	0-30%VOL 
	18%VOL  
	23%VOL
	0.1%vol
	≤20 秒

	MG02-S-O3
	O3
	0-50PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.01PPm
	≤20 秒

	MG02-S-H2S
	H2S 
	0-100PPm 
	10ppm
	20ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MGO1-H2
	H2 
	0-1000PPm 
	35ppm
	50ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-CL2
	CL2 
	0-20PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-NH3
	NH3 
	0-100PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-SO2
	SO2
	0-20PPm
	5pm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-NO
	NO
	0-100PPm
	25ppm
	50ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-NO2
	NO2
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-CH2O
	CH2O
	0-50PPm
	10ppm
	20ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-HCL
	HCL
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-HCN
	HCN
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-CH2O
	CH2O
	0-50ppm
	5ppm
	10ppm
	0.01ppm
	≤30 秒

	MG02-S-COCL2
	COCL2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-S-CH3OH
	CH3OH
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-ETO
	ETO
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-HF
	HF
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-C3H8O
	C3H8O
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG02-S-CLO2
	CLO2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-S-CH3CL
	CH3CL
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-S-CH3CL3
	CH3CL3
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG02-S-CH3CL4
	CH3CL4
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	未列气体类型请联系公司
	报警点客户可根据需要自行设定


	可燃气体选型种类

	甲烷-CH4
	丙烷-C3H8 
	己烷-C6H14
	汽油-Mixture
	二甲基醚-C2H6O

	甲醇-CH4O
	丙稀-C3H6
	庚烷-C7H16
	柴油-Mixture
	二氯甲烷-CH2CL2

	甲苯-C7H8 
	丙酮-C3H6O
	辛烷-C8H18 
	煤油-C10-H16
	乙酸乙脂-C4H8O2

	乙烷-C2H6
	丁烷-C4H10
	苯-C6H6 
	异丁烷-C4H10
	醋酸丁脂-C6H12O2 

	乙烯-C2H4
	丁酮-C4H8O
	二甲苯-C8H10
	异丙醇-C3H8O
	环氧乙烷-C2H4O 

	乙炔-C2H2
	丁二烯-C4H6
	苯乙烯-C8H12 
	氯乙烷-C2H5CL
	环氧丙烷-C3H6O

	乙醇-C2H6O
	戊烷-C5H12
	氢气-H2 
	溴气-Br2
	液化气-Prop+But


[image: image1.jpg]‘ .
2 tipes

AC220V T

MG02-SE REH 3 12000 CE11.1289




中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

